## Обр. сертиф. (2)
С применением эталонов:
компаратор массы СС30002 № 18310405, СКО 5 мг компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг гиря CП10 кг II (КТ F1) № 90725160/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, гиря СП 5 кг II (КТ F1) № 90725161/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514, барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698.
Результаты калибровки, включая неопределенность
Номинальное значение массы гири 20 кг, заводской номер |  | Условное значение массы гири,кг | Отклонение от номинального значения массы гири, г
Г1 |  | 20.0004 | +0,400
Г2 |  | 20.0001 | +0,100
Г3 |  | 20.0004 | +28,4
Г4 |  | 20.0004 | +0,400
Г5 |  | 20.0004 | +0,400
Г6 |  | 20.0004 | +0,400
Г7 |  | 20.0004 | +0,400
Г8 |  | 20.0384 | +38,4
Г9 |  | 20.0004 | +28,4
Г10 |  | 20.0004 | +0,400
Исполнитель ____________________________ Е.В.Кулюшина

## DDLSettings
Где используется |  | Шаблон подстановки |  | Маска поиска
имя листа | диапазон | имя листа | диапазон | *request*
Свидетельство | BF8 | СИ | A1:A200
Свидетельство | BF27 | Заказчики | A1:A1000 | где request - искомая строка
Свидетельство | BF48:BF49 | Эталон | A1:A100
Свидетельство | BF51:BF52 | Эталон | A1:A100 | request* - начинается со строки
Сертификат | BF4 | КСИ | A1:A100 | *request - заканчивается строкой
Сертификат | BF24 | Заказчики | A1:A1000 | *request* - содержится в строке
Сертификат | BF40:BF41 | Эталон | A1:A100
Сертификат | BF43:BF44 | Эталон | A1:A100 | В случае отсутствия ключевого слова request, маской
поиска будет считаться *request*.
Поиск по уже введенному в ячейку значению
TRUE
ИСТИНА - да
ЛОЖЬ - нет
При наличии значений, отличных от вышеупомянутых
будет использовано значение ИСТИНА.
Сравнение с учетом регистра
FALSE
ИСТИНА - да
ЛОЖЬ - нет
При наличии значений, отличных от вышеупомянутых
будет использовано значение ЛОЖЬ.
Заголовок формирования списка
Всего уникальных записей:
При отсутствии значения, будет использовано
значение "Unique records: "
Заголовок поиска
Найдено по запросу:
При отсутствии значения, будет использовано
значение "Search result: "
Ширина формы
210
При наличии значений, отличных от положительных
чисел или чисел меньше 100, или числа больше
половины ширина приложения, будет использовано
значение 210.

## Эталон
весы лабораторные М2Р № 80502612,СКО3 мкг
компаратор массы СС310 № 12401190, СКО 0,005 мг
компаратор массы СС500 № 23301035, СКО 0,015 мг
компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг
компаратор массы СС30002 № 18310405, СКО 10 мг
весы лабораторные электронные МЕ5 № 17603242, СКО 2 мкг ,d = 0,001 мг,
установка поверочная СМ-66 № 25912114, СКО 0,002 мг
компаратор массы СС1201 № 17905772, СКО 0,05/0,10 мг
компаратор массы СС2004 № 22703459, СКО 0,2 мг
компаратор массы ССТ1000К № 19507176, СКО 3 г
Компаратор массы МС-10К № 14905611, СКО 5 мг
набор гирь (1 мг - 500 г) Е1№ 3030641 (3.1.ZГА.0028.2012) 1 разряд, | 3.1.ZГА.0028.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 мг-500 г"
набор гирь 1 разряда (КТ Е1) (1 мг - 500 г) № 29525536 (3.1.ZГА.0745.2015) | 3.1.ZГА.0745.2015 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 мг-500 г"
набор гирь (1 мг - 1 кг) КТ Е1 № 159350 (3.1.ZГА.0138.2012) 1 разряд, | 3.1.ZГА.0138.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 мг-1 кг"
гиря 1 кг Е1 № 18326450 (3.1.ZГА.0139.2012), 1 разряд | 3.1.ZГА.0139.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-5 кг"
гиря 1 разряда (КТ Е1) № 18026637 (3.1.ZГА.0139.2012) 1 разряд | 3.1.ZГА.0139.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-5 кг"
гиря 1 разряда (КТ Е1) № 18326187 (3.1.ZГА.0139.2012) 1 разряд | 3.1.ZГА.0139.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-5 кг"
набор (1 кг - 10 кг) Е2 № 18126138 (3.1.ZГА.0038.2012) 1 разряд | 3.1.ZГА.0038.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-10 кг"
гиря 1 разряда (КТ Е2) № 19725497 (3.1.ZГА.0038.2012) 1 разряд | 3.1.ZГА.0038.2012 | "Государственный рабочий эталон еденицы массы 1 разряда в диапазоне 1 кг-10 кг"

## СИ
Набор ( 1 мг - 500 г ) F2 Г/р СИ 36068-07 Нижнетагильский медико-инструментальный завод | Набор ( 1 мг - 500 г ) F2 | 36068-07 | МП РТ 1211-2007 | "Гири классов точности Е1,Е2,F1,F2,М1 производства ЗАО "САРТОГОСМ". Методика поверки | Нижнетагильский медико-инструментальный завод
Набор ( 1 мг - 500 г ) F2 Г/р СИ 36068-07 СССР | Набор ( 1 мг - 500 г ) F2 | 36068-07 | МП РТ 1211-2007 | "Гири классов точности Е1,Е2,F1,F2,М1 производства ЗАО "САРТОГОСМ". Методика поверки | СССР
Набор граммовых гирь 2-го класса Г- 2- 210 Г/р СИ 2467-74 Госметр | Набор граммовых гирь 2-го класса Г- 2- 210 | 2467-74 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки" | Госметр
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
#REF!
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ
Г/р СИ

## КСИ
Набор гирь 10 кг - 20 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь ( 50 г - 5 кг ) | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Дозатор механический одноканальныйй | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Тахометр ТМ 2 - 1П | ГОСТ 8.285-78 "ГСИ. Тахометры . Методы и средства поверки"
Тахометр АТ -8 | ГОСТ 8.285-13 "ГСИ. Тахометры. Методы и средства поверки."
Цифровой тахометр DT-1L | ГОСТ 8.285-78 "ГСИ. Тахометры . Методы и средства поверки"
Пипетка медицинская Finnpipette | МП 2301-0051-20088 "Пипетки медицинские "Финпипет" (Finnpipette) | Методика поверки"
Гиря КГ-3-1 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь ОГ-4-1110 1 г - 500 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 500 г F2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 500 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 50 г F2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 1 кг F1 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 2 кг F1 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 5 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря СК-500 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения.
Гиря 5 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 5 кг F2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 1 кг - 10 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 500 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 200 г F1 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гири калибровочные 60 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 200 г Е2 | Приложение ДА ГОСТ OIML R 111-1-2009 | Методика поверки"
Гиря калибровочная 100 г Е2 | Приложение ДА ГОСТ OIML R 111-1-2009 | Методика поверки"
Груз специальный 500 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Грузы специальные | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гири условные в форме прямого цилиндра с вырезом по радиусу | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 100 г - 5кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря 200 г Е2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 200 г F2 | Приложение ДА ГОСТ OIML R 111-1-2009 | Методика поверки
Гиря калибровочная по классу F2 500 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 200 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 600 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Груз специальный 1 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Груз специальный 5 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 5 кг, 10 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря 200 г М1 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 10 кг - 20 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 10 мг - 500 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Груз специальный (корзинка) | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Груз специальный | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря КГ-3-1 1 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гири калибровочные 100 г - 2 шт. | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гири образцовые параллелепипедные 4-го разряда ГО-20 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор (1 мг - 500 г)Е2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря 100 Е2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 100 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 50 г F1 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Компллект гирь 1 кг - 5 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор калибровочных грузов | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 2 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 100 г F2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 200 г F2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 50 г F2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гири калибровочные 100 г ,5 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 1 кг - 10 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор калибровочных грузов 1 кг (11шт.) | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Комплект грузов испытательных | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 100 г, 200 г (2 шт.) | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 1 кг F2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Груз юстировочный 100 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря калибровочная 2 кг F2 | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 200 г - 5 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 500 г - 20 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 100 г - 5 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Гиря класса точности F1 100 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор кольцевых гирь | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 20 г - 200 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 1 кг (20 шт.) | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 20 мг - 100 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 10 мг - 500 мг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 10 мг - 100 г | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
твердомер портативный по Шору А ТН200 | МП ВНИИМ "Твердомеры портативные моделей ТН130,ТН132, | ТН134, ТН140В,ТН150,ТН160,ТН200. Методика поверки"
Микрошприц "Газохром 101" 1 мкл | МИ 485-84 "Микрошприц "Газохром 101" | Методы и средства поверки.
Цилиндр | ГОСТ 8.234-2013 "Меры вместимости стеклянные. | Методы и средства поверки."
Твердомер для резины ТИР - ТМ2 | ГОСТ 8.406-80 "ГСИ. Твердомеры для резины. Методы и средства поверки"
Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное "ТВЭУ-10Г"
Набор гирь 1 кг - 10 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"
Набор гирь 5 кг, 10 кг | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | Методика поверки"

## Списки
Средство измерений
Эталон
по КТ М2
по 2 классу тчности
по КТ F1
по КТ F2
по КТ M1
по КТ М2
по КТ М3
рабочему эталону 4 разряда (КТ М2) в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
рабочему эталону 2 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
рабочему эталону 3 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
рабочему эталону 4 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
описания типа
да
нет
годен
не годен
Начальник ОМСиС
Начальник ОПМСИ
Главный метролог
Начальник ОМСиС
Е.В. Кулюшина
Д.С. Ардушевский
А.А. Богуславская
А.В. Николаев
1 кг - 10 кг
100-1000 мкл
40-350 мкл
1 - 10 мкл
0,5 - 10 мкл
5-40 мкл
50-300 мкл
1000-10000 мкл
20 - 200 мкл
10 -100 мкл
500 - 5000 мкл
20 мкл
200 - 1000 мкл
1000-5000 мкл
0 - 10 мкл
0 - 2 мкл
0 - 50 мкл
30-300 мкл
2-20 мкл
10 мкл
50 мкл
100 мкл
1000 мкл
200 мкл
500 мкл
5000 мкл
25 мкл
2000 мкл
0,1 - 2,5 мкл
1-200 мкл
1-50000 мкл
0,2 - 10 мкл
5 - 25 мкл
0,1-3 мкл
40 - 200 мкл
50 мл
1 - 5 мкл
10 - 50 мкл
50 - 250 мкл
100 - 500 мкл
50-200 мкл
0,002-0,01 cм3
0 - 30000 мкл
2000 - 10000 мкл
50 - 1000 об/ мин
0,1 - 2,5 мкл
20
мг
г
кг
т
E1
E2
F1
F2
M1

## Заказчики
Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей" г. Трехгорного 7405000450 Челябинская область, г. Трехгорный , ул. М.Жукова, д. 1-А | Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое | производственное объединение энергосетей" г. Трехгорного | 7405000450 | Челябинская область, г. Трехгорный , ул. М.Жукова, д. 1-А
АО "ГРЦ Макеева" 7415061109 Челябинская область, г. Миасс | АО "ГРЦ Макеева" |  | 7415061109 | Челябинская область, г. Миасс
АО "НПО электромеханики" 7415044181 Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д. 31 | АО "НПО электромеханики" |  | 7415044181 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д. 31

## Свидетельство
| ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО! | [11 empty] | Регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.311503
[18 empty] | Наименование: |  |  |  |  | КТ: | Ном.: | Ед.:
Набор граммовых гирь 2-го класса Г- 2- 210 Г/р СИ 2467-74 Госметр
[18 empty] | номер свидетельства |  | год | поверительное клеймо: |  |  |  | БЛЭК | САРТОРИУС | экохим
|  |  |  | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 17118/2018 | [13 empty] | 17118 |  | /2018 | 18001495540 |  | СП;02;Е;2 | Гмц;М;13 | г ГЕН 16 9 | ВСЯ D 16 II | Гмц В 10 В II | СП л 15 I
[18 empty] | номер протокола |  |  | заявление-квитанция:
[11 empty] | Действительно до |  |  | 2018-05-13 |  | 2019 | г. | 73/313/2018 |  |  | 70810329 | от | 2018-05-14
[18 empty] | количество листов протокола |  |  | протокол к свидетелььству: |  | да
2
Эталон (средство измерений) | [7 empty] | Набор граммовых гирь 2-го класса Г- 2- 210 | [9 empty] | температура воздуха | атмосферное давление | относительная влажность |  |  |  |  | Гмц;М;13
наименование, тип, модификация, рег.номер в Федеральном инф. фонде по обеспечению единства измерений
Г/р СИ № 2467-74 | [17 empty] | 20,4 | 97,65 | 50,3
(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводят их перечень и заводские номера) | [17 empty] | °С; | кПа; | %
отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) | [17 empty] | межповерочный интервал (лет)
заводской номер (номера) | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 1
текущая дата
поверено |  | в соответствии с описанием типа | [15 empty] | 2018-05-14
наименование величин, диапазонов, на которых поверен эталон(средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)
поверено в соответствии с | [5 empty] | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | [11 empty] | принадлежащее:
[6 empty] | наименование документа, на основании которого выполнена поверка | [11 empty] | Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей" г. Трехгорного 7405000450 Челябинская область, г. Трехгорный , ул. М.Жукова, д. 1-А
Методика поверки"
[6 empty] | наименование и обозначение документа, на основании которого проведена поверка | [11 empty] | Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое
с применением эталонов единиц величин
наименование, тип, заводской номер(регистрационный номер (при наличии),
компаратор массы ССТ1000К № 19507176, СКО 3 г , | [17 empty] | производственное объединение энергосетей" г. Трехгорного
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке | [17 empty] | ИНН: | 7405000450
гири образцовые 3 разряда ГО-20 (КТ F2) № 1-100 (3.1.ZГА.0039.2012) , | [17 empty] | адрес владельца:
Челябинская область, г. Трехгорный , ул. М.Жукова, д. 1-А
продолжение см. на обороте
при следующих значениях влияющих факторов: | [11 empty] | температура воздуха 20,4 °С;
[12 empty] | приводят перечень влияющих | [5 empty] | место проведения поверки:
атмосферное давление 97,65 кПа; относительная влажность 50,3 % | [17 empty] | ФБУ "Челябинский ЦСМ"
факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений | [17 empty] | г. Челяябинск, ул. Энгельса, д. 101
и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим | [17 empty] | КТ:
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению | [17 empty] | рабочему эталону 4 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Знак поверки |  |  | 18001495540 | [14 empty] | Средства поверки:
Главный метролог | [14 empty] | А.В. Николаев
[10 empty] | подпись |  |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  | Только гири:
компаратор массы ССТ1000К № 19507176, СКО 3 г ,
Поверитель | [14 empty] | Е.В. Кулюшина |  |  | гири образцовые 3 разряда ГО-20 (КТ F2) № 1-100 (3.1.ZГА.0039.2012) ,
[10 empty] | подпись |  |  |  |  | инициалы, фамилия
Дата поверки |  |  |  | 2018-05-14 |  |  | 2018 |  | г.
барометр-анероид метеорологический БАММ-1 № 698,
термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514
[18 empty] | Заключение: |  | годен
Причины непригодности:

## Оборотная
Поверено с применением эталонов:
компаратор массы ССТ1000К № 19507176, СКО 3 г , гири образцовые 3 разряда ГО-20 (КТ F2) № 1-100 (3.1.ZГА.0039.2012) , барометр-анероид метеорологический БАММ-1 № 698, термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514
Эталон соответствует требованиям к :
рабочему эталону 4 разряда в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009
ГСИ "Гири классов Е1,Е2,F1,F2,М1,М1-2,М2,М2-3 и М3. Часть1 и
ГОСТ 8.021-2015 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы"
| Протокол поверки № |  |  | 73/313/2018 |  | от | 2018-05-14 | на 2 листах прилагается
Наименование, ИНН владельца:
Главный метролог |  |  |  |  | А.В. Николаев
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия
Поверитель |  |  |  |  | Е.В. Кулюшина |  |  |  | 1 | 0 первый лист 1-второй лист
|  | подпись |  |  | инициалы, фамилия

## Протокол поверки
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)
Aдрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101 | [10 empty] | Приказ об аккредитации в национальной
Телефон, факс: (351) 260-76-43, 232-04-01 | [10 empty] | системе аккредитации от 30.12.2015 г. №А-11483
E-mail: stand@chel.csm.ru | [10 empty] | Регистрационный номер записи в реестре
www.chelcsm.ru | [10 empty] | аккредитованных лиц RA/RU/311503
[8 empty] | Протокол № |  | 73/313/2018
первичной поверки
1 Наименование и тип средства измерений:
Набор граммовых гирь 2-го класса Г- 2- 210
2 Заводской номер (номера): |  |  |  |  | 2
3 Наименование, адрес и ИНН владельца:
4 Место проведения поверки:
ФБУ "Челябинский ЦСМ"
г. Челяябинск, ул. Энгельса, д. 101
5 Нормативная документация по поверке:
МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки"
6 Условия проведения поверки:
атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | относительная влажность, % | [6 empty] | температура воздуха, °С
97,65 |  |  |  |  | 50,3 | [6 empty] | 20,4
7 Средства поверки: (наименование СИ, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность)
компаратор массы ССТ1000К № 19507176, СКО 3 г , гири образцовые 3 разряда ГО-20 (КТ F2) № 1-100 (3.1.ZГА.0039.2012) , барометр-анероид метеорологический БАММ-1 № 698, термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514
8 Результаты поверки: |  |  | см. приложение к протоколу
Заключение: |  | годен | к применению, соответствует требованиям описания типа СИ г/р № | [12 empty] | 2467-74
На основании результатов поверки выдано:
Свидетельство о поверке № | [5 empty] | 17118/2018 | [6 empty] | Межповерочный интервал: |  |  |  | 1 | год
18001495540
Нанесено поверительное клеймо:
Заявление-квитанция № |  |  |  | 70810329 |  |  |  |  | 2018-05-14
Поверитель: | [6 empty] | Е.В. Кулюшина | [6 empty] | Дата поверки: | 2018-05-14
(подпись)
Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся государственными первичными эталонами национальных метрологических институтов. Данный протокол может быть воспроизведен только полностью.

## Извещение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)
Адрес: 454020, г.Челябинск, ул.Энгельса, 101 | [10 empty] | Приказ об аккредитации в национальной
Телефон, факс: (351) 260-76-43, 232-04-01 | [10 empty] | системе аккредитации от 30.12.2015 г. №А-11483
E-mail: stand@chelcsm.ru | [10 empty] | Регистрационный номер записи в реестре
www.chelcsm.ru | [10 empty] | аккредитованных лиц RA.RU.311503
ИЗВЕЩЕНИЕ
о непригодности к применению № 17118/2018
Средство измерений |  |  |  | 0
наименование, тип, модификация, рег.номер в Федеральном информ. фонде по обеспечению единства измерений
Г/р СИ № 2467-74
(если в состав средства измерения входят несколько автономных измерительных блоков, то приводят их перечень и заводские номера)
097158556
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера) | [5 empty] | 2
принадлежащее |  |  | Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН
производственное объединение энергосетей" г. Трехгорного 7405000450
поверено в соответствии с | [5 empty] | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения.
наименование документа, на основании которого выполнена поверка
Методика поверки"
наименование и обозначение документа, на основании которого проведена поверка
с применением эталонов | [5 empty] | 0
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии),
компаратор массы ССТ1000К № 19507176, СКО 3 г ,
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
при следующих значениях влияющих факторов: | [9 empty] | температура воздуха 20,4 °С;
приводят перечень влияющих
атмосферное давление 97,65 кПа; относительная влажность 50,3 %
факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов периодической поверки признано (признан) не соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и непригодным
к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Причины непригодности |  |  |  |  | погрешность превышает допустимые значение
Главный метролог | [11 empty] | А.В. Николаев
[9 empty] | подпись |  |  | инициалы, фамилия
Поверитель | [11 empty] | Е.В. Кулюшина
[9 empty] | подпись |  |  | инициалы, фамилия
Дата поверки |  | 2018-05-14 |  |  |  |  | 2018 | г.

## Обр. сертиф.
С применением эталонов:
компаратор массы СС30002 № 18310405, СКО 5 мг компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг гиря CП10 кг II (КТ F1) № 90725160/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, гиря СП 5 кг II (КТ F1) № 90725161/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514, барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698.
Результаты калибровки
Номинальное значение массы гири,г |  | Условное значение массы гири, г | Отклонение от номинального значения массы гири, мг | Расширенная неопределенность измерения массы U , мг (k=2)
5000 (№1) |  | 5000.11 | +110,0 | 83
5000 (№2) |  | 4999.8 | -200,0 | 83
10000 (№1) |  | 10000.08 | +80,0 | 170
10000 (№2) |  | 10000.4 | +400,0 | 170
Отклонение номинального значениия условной массы гири не превышает значения ,регла-ментированного для гирь класса точности М2 по ГОСТ OIML R 111-1-2009 "ГСИ.. Гири классов точности Е1,Е2,F1,F2, М1,М1-2,М2,М2-3 и М3. Часть 1. Метрологические и технические требования"
Калибровщик ____________________________ Е.В.Кулюшина

## Сертификат
[12 empty] | Наименование: |  |  |  |  | Ном.: | Ед.:
Набор гирь 5 кг, 10 кг
[12 empty] | номер сертификата |  | год
|  | СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № ЧБ.К.2335-18 | [9 empty] | ЧБ.К.2335- |  | 18
[12 empty] | номер протокола |  |  | заявление-квитанция:
[12 empty] | ЧБ.К.2335-18 |  |  | 70802587 | от | 2018-02-09
[12 empty] | температура воздуха | атмосферное давление | относительная влажность
Наименование, тип |  |  | Набор гирь 5 кг, 10 кг
|  |  | наименование, тип, модификация | [8 empty] | 21 | 97 | 40
[12 empty] | °С; | кПа; | %
(если в состав средства измерения входят несколько автономных измерительных блоков, то приводят их перечень и заводские номера)
дата поступления на калибровку
Заводской номер (номера) |  |  |  | 1,2 | [7 empty] | 2018-03-06
Дата поступления на калибровку | [5 empty] | 2018-03-06 | [5 empty] | текущая дата
Наименование и адрес заказчика | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 2018-03-06
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН
#N/A
Место проведения калибровки | [5 empty] | ФБУ "Челябинский ЦСМ"
Дата проведения калибровки | [5 empty] | 2018-03-06 | [5 empty] | принадлежащее:
Методика калибровки |  |  |  | МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. | [7 empty] | ООО "Объединение "Союзпищепром" 7453268150 г. Челябинск, пос. Мелькомбинат-2, участок 1, д. 37
обозначение и наименование документа, на основании которого проведена поверка
Методика поверки" | [11 empty] | #N/A
|  |  |  | наименование и обозначение документа, на основании которого проведена поверка | [7 empty] | #N/A
Доказательства прослеживаемости измерений
|  |  |  | регистрационный номер, наименование в реестре эталонов (при наличии) | [7 empty] | ИНН: | #N/A
гиря CП10 кг II (КТ F1) № 90725160/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд,
наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность | [11 empty] | адрес владельца:
гиря СП 5 кг II (КТ F1) № 90725161/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, | [11 empty] | #N/A
продолжение смотри на обороте
Условия проведения калибровки: | [6 empty] | температура воздуха 21 °С;
[9 empty] | приводят перечень |  |  | место проведения поверки:
атмосферное давление 97 кПа; относительная влажность 40 % | [11 empty] | ФБУ "Челябинский ЦСМ"
влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений | [11 empty] | г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 101
Результаы калибровки | [7 empty] | см. на обороте |  |  |  | Средства поверки:
компаратор массы СС30002 № 18310405, СКО 5 мг
Начальник ОПМСИ |  |  |  |  | Е.В. Кулюшина | [6 empty] | компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг
#REF! | Должность, Ф.И.О. лица, проводившего калибровку | [9 empty] | подпись | Только гири:
гиря CП10 кг II (КТ F1) № 90725160/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд,
Рекомендуемая дата следующей калибровки | [9 empty] | 2019-03-06 |  | гиря СП 5 кг II (КТ F1) № 90725161/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд,
термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514,
барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698.

## Протокол калибровки
Приложение к сертификату калибровки
[11 empty] | № | ЧБ.К.2335-18
от | [10 empty] | от | 2018-03-06
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)
Aдрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101 | [7 empty] | Свидетельство о регистрации в РСК
Телефон, факс: (351) 260-76-43, 232-04-01 | [7 empty] | Реестр № 001360
E-mail: stand@chel.csm.ru | [7 empty] | внесено 31.12.2013
www.chelcsm.ru | [7 empty] | Действительно до 21.12.2018
(выдано Исполнительным органом РСК
ФГУП "ВНИИМС")
Протокол калибровки средства измерений
ЧБ.К.2335-18 от 06.03.2018 | [12 empty] | 2018-07-04 14:06
1 Наименование предприятия, организации (заявителя):
#N/A
2 Юридический адрес организации (заявителя):
#N/A
3 Наименование, тип (при наличии) калибруемого СИ
Набор гирь 5 кг, 10 кг
4 Заводской номер: |  | 1,2
5 Наименование документа, регламентирующего требования к метрологическим характеристикам калибруемого СИ: | [13 empty] | ,
МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки"
6 Обозначение, наименование документа на методику калибровки:
МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки"
7 Дата проведения калибровки: |  |  |  | 2018-03-06
8 Средства калибровки: регистрационный номер, наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность
компаратор массы СС30002 № 18310405, СКО 5 мг компаратор массы СС5001 № 19210450, СКО 1 мг гиря CП10 кг II (КТ F1) № 90725160/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, гиря СП 5 кг II (КТ F1) № 90725161/1 (3.1.ZГА.0160.2013) 2 разряд, термогигрометр ТГЦ-МГ4 №514, барометр-анероид метеорологическийБАММ-1 № 698.
9 Условия калибровки:
атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | относительная влажность, % |  |  |  | температура воздуха, °С
97 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 21
| Заявление-квитанция № |  | 70802587 |  |  | от | 2018-02-09
Исполнитель | [9 empty] | Е.В. Кулюшина
|  |  |  | подпись | [5 empty] | инициалы, фамилия
Данный протокол может быть воспроизведен только полностью. Любые публикации или частичное воспроизведение содержания данного протокола возможны только с письменного разрешения ФБУ "Челябинский ЦСМ"